Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |
| --- | --- | --- |
| POMPA |
| 1. | Rodzaj pompy roboczej wbudowanej w aparat - Venturi | Tak |
| 2. | Możliwość regulacji szybkości narastania podciśnienia | Tak |
| MODUŁ DO FAKOEMULSYFIKACJI |
| 3. | Częstotliwość pracy głowicy (kHz), podać – parametr punktowany | Max. 30 kHz |
| 4. | Głowica z 6 kryształami piezoelektrycznymi | Tak |
| 5. | Możliwość włączenia funkcji modulacji fali ultradźwiękowej (sinusoidalny kształt fali ultradźwiękowej) | Tak |
| 6. | Głowica fako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku: przód-tył) | Tak |
| 7. | Stroke Lenght (długość skokowa wyrzutu) igły do fakoemulsyfikacji wynoszący min. 140 µm | Tak |
| 8. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym 250 pulsów / sek., podać | Tak |
| 9. | Możliwość pracy w trybie „burst” z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków | Tak |
| 10. | Możliwość pracy w trybie „multiple burst”- bursty wielosekwencyjne z kontrolą czasu trwania i cyklu pracy oraz stałą mocą ultradźwięków | Tak |
| 11. | Tryb „Burst” fakoemulsyfikacji min. 80-600ms, podać | Tak |
| 12. | Tryb „multiburst” fakoemulsyfikacji min. 2-600ms, podać | Tak |
|  | Płynna regulacja mocy ultradźwięków w zakresie 0-100%, podać | Tak |
| 13. | Dynamiczna kompensacja infuzji – stały automatyczny monitoring wartości podciśnienia powiązany ze zmieniającą się stale wartością infuzji w każdym momencie zabiegu. | Tak |
| 14. | Możliwość regulacji podciśnienia, parametr punktowany | min. 0 - 650 mmHg |
| 15. | Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciach: 2.4mm, 2.2mm, 1.8 mm oraz bimanualnym 1,5mm | Tak |
| 16. | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear) | Tak |
| 17. | Możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cmH2O) na wymuszoną ciśnieniem powietrza – infuzję ciśnieniową mmHg/ maksymalne ciśnienie infuzji wymuszonej min 140 mmHg - parametr punktowany | Tak |
| WITREKTOMIA PRZEDNIA |
| 18. | Witrektomia przednia zintegrowana z aparatem | Tak |
| 19. | Pneumatyczny napęd noża | Tak |
| 20 | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | Tak |
| 21. | Możliwość pracy z nożem: 20, 23, 25, 27 Ga, podać | Tak |
| 22. | Możliwość zastosowania noża do witrektomii przedniej podwójnie tnącego (cięcia w dwóch kierunkach: przód i tył) | Tak |
| 23. | Zakres prędkości pracy noża przy witrektomii przedniej (cięć/min), podać | Min. 30-7000 |
| 24. | Zakres regulacji podciśnienia w trybie witrektomii przedniej 0 - 600 mmHg, podać | Tak |
| 25. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | Tak |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |
| 26. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | Tak |
| 27. | Możliwość zaprogramowania min. 3 różnych rodzajów refluxu zwrotnego (w tym reflux inny niż grawitacyjny) | Tak |
| 28. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 19 cali, podać | Tak |
| 29.. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | Tak |
| 30. | Możliwość zmiany parametrów oraz faz operacji za pomocą bezprzewowdowego pilota (inny niż sterownik nożny) | Tak |
| 31. | Bezprzewodowy sterownik nożny | Tak |
| 32. | Komunikaty, sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim | Tak |
| 33. | Sensor poziomu płynu w kasecie – sygnalizowany dźwiękiem i wizualnie na ekranie | Tak |
| 34. | Min. 2 porty USB, podać | Tak |
| 35. | Zasilanie 100-240V/50-60Hz | Tak |
| 36. | Klasa ochronności I | Tak |
| 37. | Rok produkcji całego aparatu wraz z podstawą jezdną 2023 | Tak |
| 38. | Możliwość blokowania kół podstawy jezdnej aparatu | Tak |
| 39. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | Tak |
| 40. | Zintegrowany statyw kroplówki z podstawą jezdną aparatu | Tak |
| 41. | Sterowanie wysokości statywu kroplówki - z ekranu i pilotem | Tak |
| 42. | Programowanie wysokości statywu kroplówki dla każdego etapu zabiegu | Tak |
| 43. | Praca w trybie I/A coaxialnym oraz bimanualnym | Tak |
| 44. | Jednorazowe, sztywne (bez worka) kasety na płyn biologiczny o pojemności min. 300ml, podać | Tak |
| KONFIGURACJA APARATU |
| 45. | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | 1 szt. |
| 46. | Głowica do fakoemulsyfikacji | 3 szt. |
| 47. | Wielorazowy klucz do tipów | 2 szt. |
| 48. | Zestaw bimanualny I/A, wielorazowy, sterylizowalny | 3 zestawy |
| 49. | Przewód do diatermii, wielorazowy, sterylizowalny | 2 szt. |
| 50. | Penceta do diatermii, wielorazowa, sterylizowalna | 2 szt. |
| 51. | Sterownik nożny (bezprzewodowy) z baterią i ładowarką | 1 szt. |
| 52. | Pilot zdalnego sterowania | 1 szt. |
| 53. | Instrukcja obsługii w języku polskim | 1 szt. |
| 54. | Pokrowiec na aparat | 1 szt. |
| 55. | Adapter do tacy Mayo | 1 szt. |

UWAGA:

Warunki wymagalne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nie prawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta  lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony  internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu lub u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).