Załącznik nr 2 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

Nazwa i typ/model  oferowanych kolumn: …………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………...

| Lp. | Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Podać/ opisać parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych, posiadające deklarację zgodności i certyfikat CE producenta. | Tak |  |
| 2. | Kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład której wchodzą następujące elementy: płyta i osłona sufitowa, ramiona nośne, głowice (konsole) zasilająca wraz z osprzętem. | Tak | Nazwa producenta: …………………. Typ: ………………….. |
| 3. | Kolumnę należy zamocować na płycie przyłączeniowej wyposażonej w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty. | Tak |  |
| 4. | Kolumna z ramieniem łamanym o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 2000 mm. Ramiona równej długości. | Tak |  |
| 5. | Jedno z ramion wyposażone w mechanizm podnoszenia z silnikiem elektrycznym. Wymagana minimalna wysokość podnoszenia 65 cm | Tak |  |
| 6. | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330 stopni, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. PARAMETR PUNKTOWANY | Tak | 330 st. – 0 pkt. powyżej 300 st. – 10 pkt. |
| 7. | Wysięgnik kolumny wyposażony w elektromagnetyczne hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby). | Tak |  |
| 8. | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu na węże i przewody, minimum d=100mm, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. | Tak |  |
| 9. | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki oraz dodatkowo na konsoli. | Tak |  |
| 10. | Wskaźniki barwne LED świecące w chwili zwalniania odpowiadającego im hamulca w łożysku. | Tak |  |
| 11. | Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą z umieszczonymi od frontu dwoma znormalizowanymi pionowymi szynami nośnymi 10x25mm do mocowania półek i innego osprzętu. | Tak |  |
| 12. | Wysokość głowicy zasilającej max. 50 cm. PARAMETR PUNKTOWANY | Tak | do 50 cm – 10 pkt. powyżej 50cm – 0 pkt. |
| 13. | Głowica o szerokości maksymalnie 500 mm i głębokości maksymalnie 300 mm o przekroju poprzecznym sześcioboku (z tego minimum 5 boków przeznaczonych na montaż gniazd). | Tak |  |
| 14. | Na całej wysokości głowicy po jej bokach zamontowane dwa drążki ze stali nierdzewnej do mocowania dodatkowego osprzętu - 2 szt. | Tak |  |
| 15. | Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Część gniazd wyrównania potencjału dostępna także na tylnej ścianie. | Tak |  |
| 16. | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): - 2x O2; - 2x AIR powietrze medyczne; - 2x VAC; - 1x N2O; Gniazda punktu poboru z częścią bezpośrednio współpracującą z wtykiem wykonaną z metalu. | Tak |  |
| 17. | Odciąg gazów anestetycznych z inżektorem – 1 kpl. | Tak |  |
| 18. | Gniazda elektryczne 230 V z bolcem uziemienia i wskaźnikiem zasilania – 6+6 szt. (minimum dwa obwody). | Tak |  |
| 19. | Bolce wyrównania potencjałów - 10 szt. | Tak |  |
| 20. | Przygotowanie pod HDMI lub BNC - min. 2 szt. | Tak |  |
| 21. | Na bocznych panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda teletechniczne - min. 2 szt. | Tak |  |
| 22. | Wewnątrz głowicy zasilającej i ramienia, od puszki do przestrzeni technicznej, między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak |  |
| 23. | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia medycznego, które można zawiesić na głowicy i półkach kolumny) minimum 100 kg. | Tak |  |
| 24. | Pozioma szyna medyczna ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm - 2 szt. | Tak |  |
| 25. | Koszyk ze stali nierdzewnej o wymiarach 30 cm x 15 cm x 10 cm (±10%) na drobny sprzęt medyczny, wieszany na szynie 10 x 25 mm - 2 szt. | Tak |  |
| 26. | Oświetlenie LED w górnej części ramienia min. 2000 lm z możliwością regulacji natężenia - 1 szt. PARAMETR PUNKTOWANY | Tak | 2000 lm – 0 pkt. powyżej 2000 lm – 10 pkt. |
| 27. | Oświetlenie LED w spodzie głowicy ok. 300 lm - 1 szt. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |
| 28. | Rysunek techniczny z wymaganą konfiguracją potwierdzony przez producenta kolumny. | Tak (załączyć wraz z ofertą) |  |
| 29. | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 dla układu. | Tak (załączyć wraz z dostawą) |  |
| 30. | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog). | Tak (załączyć wraz z dostawą) |  |
| 31. | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009. | Tak (załączyć wraz z dostawą) |  |
| 32. | Potwierdzenie zgłoszenia/powiadomienia do URPLWMiPB. | Tak (załączyć wraz z dostawą) |  |
| 33. | Paszport techniczny. | Tak (załączyć wraz z dostawą) |  |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak (załączyć wraz z dostawą) |  |
| 35. | Karta gwarancyjna, okres gwarancji - min. 24 miesiące. | Tak (załączyć wraz z dostawą) |  |
| 36. | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę. | Tak (załączyć wraz z dostawą) |  |

UWAGA:

Warunki wymagalne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nie prawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta  lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu lub u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania