Załącznik nr 2 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

Nazwa i typ/model  oferowanych kolumn: …………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………...

| Lp. | Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Podać/ opisać parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z dwóch lamp operacyjnych (lampa główna/ satelita) bezcieniowych wykonanych w technologii LED. | Tak |  |
| 2. | Wspólne zawieszenie zestawu umożliwiające obrót wokół osi pionowej o 360°, w salach: 2 sale – wysokość: 3,3 m, 1 sala – wysokość: 3,37 m, 1 sala – wysokość: 2,95 m, montaż do istniejącej konstrukcji sufitowej. | Tak |  |
| 3. | Każda lampa mocowana na oddzielnym układzie ramion podwójnych (w tym jedno ramię uchylne) oraz dwuczęściowej obejmie zapewniające wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu we wszystkich przegubach o kąt 360°. | Tak |  |
| 4. | Oprawy lamp o konstrukcji zwartej, okrągłej lub owalnej. | Tak |  |
| 5. | Powierzchnia zewnętrzna lamp łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
| 6. | Oprawy wyposażone w wymienny uchwyt do przemieszczania ich przez operatora; uchwyt umieszczony w centralnej części oprawy; uchwyt powinien zapewniać również regulację średnicy pola oświetlanego. | Tak |  |
| 7. | Oprawy wyposażone w uchwyty na obrzeżu, do przemieszczania ich przez personel towarzyszący. | Tak |  |
| 8. | Średnica zewnętrzna opraw lamp. | ( 60 cm |  |
| 9. | Przy każdej oprawie zamontowany panel sterujący umożliwiający włączanie/wyłączanie lampy, regulację średnicy pola oświetlanego, natężenia oświetlenia, oświetlenia endoskopowego. | Tak |  |
| 10. | Dodatkowy pilot (piloty) bezprzewodowy umożliwiający m.in. włączanie/wyłączanie lampy i regulację natężenia oświetlenia. PARAMETR PUNKTOWANY | Tak | dodatkowy pilot – 10 pkt. brak dodatkowego pilota – 0 pkt. |
| 11. | Lampa powinna być wyposażona w moduły LED emitujące światło o temperaturze barwowej w zakresie 4400 - 4500 K. | Tak |  |
| 12. | Głębia oświetlenia L1 + L2 wg normy IEC 60601-2-41 – obie oprawy. | min. 1500 mm |  |
| 13. | Natężenie oświetlenia lampy EC w odległości 1m wg normy IEC 60601-2-41 – obie oprawy. PARAMETR PUNKTOWANY | ( 160 000 lux | do 159 000 lux – 0 pkt. powyżej 159 000 lux – 15 pkt. |
| 14. | Żywotność źródła światła lampy. | ( 60 000 godzin |  |
| 15. | Średnica bezcieniowego pola oświetlanego regulowana przez wymienny uchwyt przy lampie w zakresie nie mniejszym niż 20 - 26 cm. | Tak |  |
| 16. | Współczynnik odwzorowania barw światła Ra. PARAMETR PUNKTOWANY | ( 96 - obie lampy | do 96 – 0 pkt. powyżej 96 – 15 pkt. |
| 17. | Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego R9. | ( 96 - obie lampy |  |
| 18. | Zakres roboczy każdej lampy. | nie mniejszy niż 70 - 150 cm |  |
| 19. | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia w zakresie nie mniejszym niż 50 - 100 %. | Tak |  |
| 20. | Oświetlenie tzw. endoskopowe włączane z panelu lampy, natężenie oświetlenia endoskopowego max. 5% wartości EC. | Tak |  |
| 21. | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga max 0,5 °C. | Tak |  |
| 22. | Całkowity pobór mocy lampy nie powinien przekraczać 100 W. | Tak |  |
| 23. | Zasilacz lampy. | 1 szt. |  |
| 24. | Komplety uchwytów wymiennych do przemieszczania opraw. | min. 4 komplety |  |

UWAGA:

Warunki wymagalne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nie prawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta  lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu lub u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania